## Slide 1: 2011-2017

## Slide 2: 2011
Питерфлоу = инновации + технологии
Футеровка жёстким термостойким пластиком (композитом), термостабильный измерительный канал.
Технология стабилизации электродов
Заполнение корпусов полиуретановой пеной
Принципиально новая конструкция электродных узлов с пожизненной гарантией
Герметичный (IP66) корпус электронного блока с гарантией от заливки
Отслеживание истории каждого прибора по VIN

## Slide 3: L-серия
Расходомеры серии «L» (2012) имеют встроенные конфузоры с углом сужения порядка 5-8° и оптический класс полировки измерительного канала.

## Slide 4: L-серия
Расходомеры L-серии отличаются каналом прямоугольного сечения и максимальной скоростью измеряемого потока 5м/сек.
Типоразмеры от DN20 до DN100
PC20-6 | -6,3
PC25-9 | -10
PC32-15 | -16
PC40-22 | -25
PC50-36 | -40
PC65-60 | -63
PC80-90 | -100
PC100-140 | -160
8 типоразмеров, Qmax от 6 до 140 м3/час

## Slide 5: 2016
Электромагнитные расходомеры Питерфлоу
50 типоразмеров, Qmax от 6 до 630 м3/час
DN | М | Ф | Ф1 | С
20 | М | Ф | Ф1 | С
20L | М | Ф | Ф1 | С
25 |  | Ф | Ф1 | 
25L |  | Ф | Ф1 | 
32 | М | Ф | Ф1 | С
32L | М | Ф | Ф1 | С
40 |  | Ф | Ф1 | 
40L |  | Ф | Ф1 | 
50 |  | Ф | Ф1 | С
50L |  | Ф | Ф1 | С
65L |  | Ф | Ф1 | 
80L |  | Ф | Ф1 | 
100 |  | Ф | Ф1 | 
100L |  | Ф | Ф1 | 
150 |  | Ф |  | 

## Slide 6: 2016
Электромагнитные расходомеры Питерфлоу.
50 типоразмеров, DN20 - DN200
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Номенклатура | 3 | 8 | 12 | 25 | 50

## Slide 7: Диагностика
Диагностика отвечает требованиям NAMUR к электромагнитным расходомерам.
Питерфлоу
Пустой канал | 
Ошибка аппаратуры | Производственный тест не пройден
Отказ аппаратуры | Периодический тест не пройден
Загрязнение электродов | Возможна потеря точности
Разрыв трубы | расход воды имеет большое значение непрерывно в течении получаса, что может быть признаком разрыва трубы. Можно задать порог срабатывания в процентах от максимума, 10% default
Утечка | вода протекала через счетчик, не останавливаясь ни на один целый час в течении последних часов (задаётся)
Останов протока | расход меньше отсечки непрерывно в течение заданного времени, по умолчанию полчаса

## Slide 8: Надёжность
По итогам 4х лет эксплуатации
Питерфлоу
Гальваническая развязка измерительной схемы | Отсутствие отказов электроники, отсутствие требований к заземлению. Возможность питания нескольких расходомеров от общего источника питания.
Технология старения электродов | Отсутствие “замачивания”
Схема стабилизации тока индуктора | Отсутствие температурной зависимости
Заполнение полиуретановой пеной | Устойчивость к конденсату
Индикация всех параметров | Нет необходимости использовании компьютера, контроль настроек
Высокая надёжность | Гарантия до 12 лет

## Slide 9: Достоверность измерений
По итогам 4х лет эксплуатации
Питерфлоу
Проектирование | Механическая стабильность конструкции, отсутствие температурной зависимости, система защиты от отложений.
Защита от фальсификаций | Механическая защита, пломбирование, программная защита, индикация всех параметров на ЖКИ, защищённый журнал событий.
Устойчивость к нарушению условий эксплуатации | Диагностика, диагностические архивы, возможность реагировани выходов на события.
Отслеживание прохождения жизненного цикла по VIN | База по всем приборам, начиная со сборочного участка, регистрация всех изменений, партийный учёт комплектующих.
Долговременная стабильность измерений | 

## Slide 10: Точность
Точность измерения скорости 0.25% +- 0.5мм/сек

## Slide 11
2017
Питерфлоу PC
Расходомеры для работы в системах учёта и автоматизации
Питерфлоу СВ
Интегрированные счётчики
для учёта воды

## Slide 12: 2017
Питерфлоу PC Расходомеры для работы в системах учёта и автоматизации | Питерфлоу СВ Интегрированные счётчики для учёта воды
Системы отопления и кондиционирования Водоснабжение и водоподготовка Системы циркуляции и очистки воды | Системы распределения питьевой воды Системы пожаротушения Водоснабжение и водоподготовка Водоотведение и стоки
Питание | 
Внешнее гальваноразвязанное питание с возможностью питания нескольких расходомеров от единого ИП. | Встроенная батарея, с возможностью подключения внешнего питания. Ресурса батареи достаточно на 6 лет гарантированной работы в течении межповерочного периода (4 года). Замена батареи производится перед поверкой. Встроенной гальваноразвязки нет, так как нет необходимости совместной работы.
Индикация и архивы | 
Матричный индикатор с подсветкой. Часы отсутствуют, архивы привязаны к часам наработки. | Микропотребляющий сегментный ЖКИ без подсветки. Встроенные часы. Архивы с привязкой к реальному времени.

## Slide 13: Метрология
Порог чувствительности
 | Q3 м3/ч | Q2 м3/ч | Q1 м3/ч | Порог чувствительности м3/ч
МЕТРАН-320 DN50 | 50 | 2 | 1 | 0,4 =Q3 / 120
ВЭПС ВРМ DN50 | 32 | 2 | 1,0 | 
ULTRAHEAT 2WR7 | 40 |  | 4 | 0,08= Q3 / 500
КАРАТ-520 DN50 | 30 | 15 | 0,3 | 0,15 = Q3 / 200
УРСВ-311 DN50 | 35 |  | 0,3 | 0,06 = Q3 / 600
SITRANS MAG 8000 | 63 | 0,25 | 0,16 | 
KROHNE WATERFLUX 3000 | 63 | 0,25 | 0,16 | 
KROHNE WATERFLUX 3000 | 40 | 0,25 | 0,16 | 
Питерфлоу CB50-63 класс 24 (1:400) | 63 | 0,25 | 0,16 | 0,02 = Q3 / 3200
Питерфлоу CB50-40 класс 24 (1:400) | 40 | 0,16 | 0,10 | 0,02 =Q3 / 2000
Расходы
Приборы

## Slide 14
2017-2018
Питерфлоу T
Расходомеры для промышленности
Встроенный токовый выход
Питание 24 вольта
Электроды хастеллой
Технологические настройки
Высокая точность

## Slide 15: Метрология
Требования стандарта
Учёт тепла.
С 2015-09-1 действует ГОСТ Р 51649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Стандарт основан на рекомендации Международной организации по законодательной метрологии (МОЗМ) R75:2002 "Счетчики тепла" (части 1, 2) и ГОСТ Р ЕН 1434-2011, используемых в качестве основы для поставки одноканальных теплосчетчиков на экспорт.
В стандарте учтены требования Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя от 18 ноября 2013 г. N1034.
ГОСТ Р 51649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения.

## Slide 16: Метрология
Методика: пункт XII. Требования к метрологическим
и эксплуатационным характеристикам приборов учета
115. Для измерения тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения должны приниматься теплосчетчики не ниже класса 2, на источниках тепловой энергии рекомендуется применение теплосчетчиков класса 1. При этом ..
б) относительная максимально допускаемая погрешность для датчика расхода (Ef),
выраженная в процентах в зависимости от расхода (G):
класс 2: Eʄ = ±(2 + 0,02Gmax/G), но не более ± 5%, %, (12.1)
класс 1: Eʄ = ±(1 + 0,01 Gmax/G), но не более ± 3,5%, %, (12.2)
ГОСТ Р 51649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения.
5.1.8.2 Допускаемую относительную погрешность измерительного канала расхода ,%, для
классов точности 1-3 вычисляют по формулам
𝛅𝗚= ±(1 + 0,01GB/G), но не более, чем ±3,5% - для класса 1; (1)
𝛅𝗚 = ±(2 + 0,02GB/G), но не более, чем ±5% - для класса 2; (2)
𝛅𝗚 = ±(3 + 0,05GB/G), но не более, чем ±5% - для класса 3. (3)
Правила и методика учёта теплоносителя.

## Slide 17: Метрология
R75 – Учёт тепла
ГОСТ Р 51649
±(1 + 0,01Q/Q3), но не более, чем ±3,5% - для класса 1;
±(2 + 0,02Q/Q3), но не более, чем ±5% - для класса 2;
R49 – Учёт воды
Международные рекомендации R49 и R75

## Slide 18: Метрология
Диапазон измерения R=Q3/Q1 выбирается из ряда 160, 250, 400, 630, 1000

## Slide 19: Метрология
Для совместимости старые классы точности оставлены без изменения: A, B и С. Маркировка новых классов состоит из двух полей, например, маркировка Питерфлоу РС20-10K24 соответствует расходомеру с 2 классом точности и диапазоном 400.
Маркировка класса точности
Диапазон измерения выбирается из ряда 160, 250, 400, 630, 1000

## Slide 20: 2017
В телеметрическом режиме:
- числоимпульсные выходы расходомеров «Питерфлоу» передают информацию в цифровом формате,
- числоимпульсные входы в тепловычислителях «ТВ7» принимают эту информацию.
Вся диагностика из расходомеров будет доступна для вычислителя.
Телеметрия

## Slide 21
USB, SD, RS-232, входы давления, питание датчиков, простота освоения
ТВ7
тепловычислитель
2011
2013
2017

## Slide 22: 2017-2018
Технология / большие диаметры / пищевая промышленность
Ротационная футеровка
Ротационная футеровка

## Slide 23
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
www.termotronic.ru